## 询价采购表
沙坪坝区陈家桥医院 64排CT维保服务 询价表
公司名称：
项目 名称 | 服务需求 |  | 需求内容 | 限价（元） | 报价（元） | 响应参数（是/否） | 备注
64排CT维保服务 | 资质条件要求 |  | 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件： 1．投标供应商具有有效的《营业执照》。 2．投标供应商具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 3．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）： 3.1 具有独立承担民事责任的能力； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.6 法律、行政法规规定的其他条件。 | 190000
| 技术规格、参数、数量及要求 | 服务范围、服务内容及要求 | （一）维保服务范围： 维保设备清单：GE 64排螺旋CT维保
（二）服务内容及要求： 1. 整机技术维保；
2. 球管保用（每年球管曝光秒次限制在12万秒次以内）；
3. 提供全年24小时服务专线电话，提供快速诊断和技术支持服务；
4. 在收到设备故障电话后，工程师需在1小时内电话响应，如电话无法解决故障，则工程师在24小时内到达现场维修，零备件48小时内到达现场；
5. 维保服务期内，对入保设备每年提供4次标准的定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统满足原有设备运行标准；
6. 定期维护服务，查看对入保设备并记录球管运行状态、系统备份、系统基本情况检查、图像质量检查、重建系统检查、滑环通讯检查等；
7. 供应商需根据本次定期维护保养时间内产生的维修保养情况，提供设备状况报告，并拟定下一步的服务计划，同时根据院方要求整改；
8. 配合保养计划，针对产品外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在问题提供预测性提示，以期减少非正常停机的风险；
9. 保证机器开机率不低于95%（一年按365天计算） ，计算公式如下：开机保证天数=365天X95%，即每年停机时间不超过18天（超过一天顺延三天服务）；
10. 如有配件损坏，配件费用由医院承担，供应商需低于官方报价8折优惠供应（5000元以内配件免费）；
11. 具备充足的配件供应能力，为保证配件更快速地送达采购人医院现场，供应商需具有专业的设备零备件仓库，提供相关证明材料；
12. 供应商须提供至少1名高级医疗器械维修工程师名单，提供证书复印件证明；
13. 供应商须提供自有的设备维修保养需使用的精密专业维修工具清单，其中至少需包含数字示波器、数字万用表、扭力扳手等工具，并提供其年度国家认可的第三方认证机构出具的维修工具校准报告”；
14. 具有有效期内的医疗器械质量管理体系认证证书，认证范围应包含“医疗器械的专业维修”。（名称允许不完全一致，但须涵盖认证范围所列的内容）；
15. CT机作为辐射诊断设备，受卫生部门、环保部门、计量部门、食药监部门严格监管，并须定期接受相关部门检测。供应商需积极协助采购人密切配合有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合采购人对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答及技术调校。
| 商务要求 | 服务期、地点 | （一）服务期：2025年9月3日至2026年9月2日。 （二）服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。
|  | 售后服务及验收方式 | （一） 售后服务：质保期内，接到报修后应在1小时内给予响应，并在48小时内到达现场以保障医院设备正常使用。 （二）验收方式：严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)等政府采购相关法律法规的要求进行验收。
|  | 项目人员要求 | 为本项目提供具备服务能力的工程师。维保人员需具有X射线放射设备维修、维护工程师及以上职称。
|  | 报价 要求 | 1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。 2.本项目为包干价项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含安装费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 3.因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
|  | 付款方式 | 合同签订后，每季度首月考核上季度服务情况，经考核合格签字后，供应商开具季度金额发票，采购人收到发票后60个工作日内转账支付至供应商指定账户。
|  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
|  | 其他 | 不接受联合体投标。
请各投标公司将单位执照、法人身份证复印件，相关资质证明复印件，随同填好此表，并盖章，于询价表发出3日内送到医院采购管理办公室。
未尽事项，可另附表格或材料。
| 竞标文件 | A、营业执照复印件
B、税务登记证复印件
C、法定代表人授权书
D、主要资格要求中要求的资质证书复印件
E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。
F、诚信声明书
G、技术及商务参数响应对照表、报价表
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2025 年 7 月 22 日 -2025 年 7 月 25 日 9:00
投标截止时间：2025 年 7 月 25 日 北京时间 9:00
开标时间：2025 年 7 月 25 日10：00（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）
各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）
| 联系方式 | （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 朱老师 电 话：023-61500030 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号 （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 李老师 电 话：023-81151809 地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥陈东路17号