重庆市沙坪坝区陈家桥医院

消供中心设备维保采购询价文件

	公司名称：



	项目 名称
	服务需求
	需求内容
	响应参数

（是/否）
	备注

	消供中心设备维保
	资质条件要求
	参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供工程师的《特种设备安全管理和作业人员电子证书》复印件）

4、参加此采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	
	项目概括、技术规格、参数、数量及要求
	一、项目概括
1.名称：消毒供应中心设备维保服务  

2.服务期：合同签订后2年期，

3.限价：80000元/年，合计160000元
4.维保设备清单

脉动真空灭菌器
MAST-A-1200
 2台

全自动清洗机

AUS-500
1台

全自动清洗机 
Rapid-320-M
1台

过氧化氢低温等离子体灭菌器
 PS-200X
1台

医用干燥柜
YGZ-1600
2台

超声波清洗机
 QX2000 
1台

蒸汽发生器 ZFQ-T 2台

小型全自动清洗消毒器   Smart-T   1台
备注：潜在供应商可事先来院勘察维保设备运行情况。（勘察请工作时间2026年1月4日14:30-16:00联系人：黄老师   电话：023-81151809）
二、技术服务要求

1.设备电气部分，管路部分，主体部分等每月定期的巡检及保养。

2.对用户操作人员定期的培训及新物品清洗灭菌物品的培训。

3.接到用户设备出现故障的报修通知，优先安排上门维修。

4.保修期内根据设备状况，定期对设备进行免费维护、保养、维修，每月至少一次设备维护、保养。

5.提供的配件是设备生产厂家原厂正品出厂的配件。

6.定期对用户进行设备操作的培训 （一年最少四次），并出具学习考核方案及实例介绍，设备及软件更新的培训等工作。

7.协助院方完成对设备的物理参数检测，参数矫正，指导完成设备化学验证（BD实验）及生物验证（生物培养）合格。

8.考核办法：每次维修和定期维护结束后需要提交设备维保考核表和维修保养记录单。

9.维护保养单位应具有相应的业务能力，应提供正在进行的至少两家医院消毒供应中心类维保合同或设备生产厂家提供的维护保养授权书。

三、主要设备维保项目：

（一）脉动真空灭菌器维护保养内容

1、检查及更换机动门胶条（8个月/700次循环更换)/平移门胶条（1年/1000次循环更换)

2、对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换）

3、紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换）

4、紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线

5、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损

6、清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水

7、调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅

8、真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年）

9、清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车

10、清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀

11、清洗门胶条，清洁门密封槽

12、清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏

13、检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效

14、检查进水管路是否漏水， 水压力（  ）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常

15、检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（  ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa）

16、压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（  ）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa）

17、手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（   ）min升到0.21Mpa

18、运行保压程序，极限真空（  )Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（  ）Pa/min（＜130Pa/min)

19、运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（  ）分钟，升温时间（   ）分钟，程序运行时间（   ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（     ），压力变化范围（     ）BD测试是否合格

20、检查程序运行参数是否正常

（二）全自动清洗消毒器维护保养内容

1、检查空气过滤器
2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换

2、检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管


3、检查喷射臂固定环及相关配件


4、检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件


5、门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管
6000次循环/3年/按需

6、紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线

7、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损

8、清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水

9、清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊

10、检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅

11、校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头

12、自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响

13、手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效

14、检查计量系统进液精度：清洗液（ ）ml/s，上油液（ ）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落

15、检查进水管路是否漏水，进水压力（  ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa）

16、检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（  ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa）

17、手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，空气温度达到（    ）℃

18、空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速（  ）转/分钟，程序运行时间（   ）分钟

19、检查程序运行参数是否正常

（三）过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养内容

1、检查真空泵油是否需要更换
500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换

2、检查油污过滤器滤芯是否需要更换


3、检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换


4、紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线

5、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损

6、清洁真空泵进气口滤网

7、清洁V5、V6阀堵丝

8、清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩

9、清洁打印机热敏打印头

10、检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏

11、检查卡匣系统（仅适用于卡匣灭菌器）

12、检查计量加注系统（仅适用于瓶装灭菌器）

13、检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常

14、校验触摸屏

15、空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 （       ） Pa，

16、手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值 （       ）Pa，

17、以上项目结束后，运行程序（加强循环或全循环），检查运行参数是否正常

18、运行程序中，等离子电源电流值 （      ） A

19、过氧化氢溶液（卡匣、瓶装）的保存环境是否符合要求

20、油雾过滤器的维护：

每运行 750次或 6个月更换油雾过滤器滤芯；如果观察到油雾过滤器滤芯己破损或房间油雾味较大可提前更换滤芯。

21、真空泵的维护：

每周开机前检查油的透明度，如果发现油色发暗或浑浊请换油。每周开机前检查油位，保证泵在运转过程中油位在油位观察窗的中间位置，开机油位在油位观察窗的 4/5位置。正常使用过程中真空泵在第一次运行 100小时后需换油，以后在抽除洁净气体时，每运行 750次或 6个月换一次油。新华灭菌器在换油时间到后，在触摸屏上有换油提示，请及时处理。换油方法见附带泵说明书或联系新华医疗客服人员：每三个月检查并清洗进气口的尘粒过滤网，如果需要请更换；每半年清洗内置油污过滤器，如果需要请更换。

22、过氧化氢过滤器的维护：

每运行 750次或 6个月更换过氧化氢过滤器滤芯；如果房间过氧化氢味较大可提前更换过氧化氢过滤器滤芯。

（四）干燥柜维护保养内容

1、检查空气过滤器是否该更换。建议更换时间为设备运行1000小时。

2、检查弱电：设备接线，电气箱连线紧固。

3、检查强电：紧固设备电源、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线，检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。

4、检查内室格栅是否放入顺畅。

5、检查门密封胶条是否损坏，关门是否有异响。

6、检查设备温度探头温度是否准确、灵敏。

7、去除内室的锈和水垢。

8、检查程序运行参数是否正常

9、检查设备风机转动是否有异响。

10、检查门的开关是否有顺畅，门把手是否松动。

11、检查干燥柜螺丝是否松动并紧固。

12、内饰T1升到50度需要时间（   ）分钟。T2升温到70度所需要时间（  ）分钟

（五）蒸汽发生器维护保养内容
1、检查压力表以及压力控制器是否准确。

2、检查安全阀是否开启有效保护。

3、检查控制面板指示灯和按钮开关是否正常工作。

4、检查浮球开关动作是否灵敏。

5、检查进水管路和液位计、出蒸汽管路是否漏水漏气。

6、加热管是否正常工作。

7、蒸发器主体除垢。

8、检查强电：检查设备电源、加热管、注水泵、交流接触器、断路器、浮球开关等的连线，并紧固。

9、检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。

10、检查进水管路压力为（  ）Mpa

11、反复多次手动开启加热管检查连线部分是否有打火、黏连现象。

12、检查进水阀、排水阀是否有效，清洁进水过滤网。

13、开机运行设备，检查是否运转正常。

（六）超声波清洗机维护保养内容

1、检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。

2、检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，排水泵管路是否紧固

3、检查门轴以及其他需要上油处是否需要上润滑油

4、检查门开启关闭是否顺畅，门胶条是否需要更换。

5、检查强电：设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线

6、检查弱电：电源连接线和其它电器连接线有无破损，检查电气箱内连线是否松动，并紧固。

7、检查加热管、温度探头、浮子管阻焊处是否漏水。

8、检查清洗篮筐是否变形、开焊能否放入顺畅。

9、检查按键是否灵敏。

10、手动检查进水阀、排水泵是否正常开闭。

11、检查加热管在升温过程中是否加热。过热保护是否正常。

12、检查进水管路，排水管路，进气管路是否漏水和漏气现象。

13、去除槽内的水垢或锈。

14、检查程序运行参数是否正常

15、检查计量系统进液精度：清洗液（ ）ml/s，上油液（ ）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落

16、自动升降：检查门升降是否顺畅，有无卡顿现象。

17、检查煮沸槽（  ）分钟可以升温到93℃，超声槽（ ）分钟升至35℃。是否正常。

18、检查干燥槽空气过滤器。建议更换时间设备运行1000小时。
（七）小型全自动清洗消毒器维护保养内容

1、检查空气过滤器（2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换）

2、检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管（2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换）

3、检查喷射臂固定环及相关配件（2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换）

4、检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件（2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换）

5、门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管（6000次循环/3年/按需）

6、紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线

7、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损

8、清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水

9、清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊

10、校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头

11、检查计量系统进液精度：清洗液（ ）ml/s，上油液（ ）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落

12、自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响

13、手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效

14、检查程序运行参数是否正常

	
	

	
	商务要求
	1．报价要求

1.1 本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2 本项目为包干价项目，响应供应商的报价须包含：人工费、差旅费、税费等费用。

2．履约地点
重庆市沙坪坝区陈家桥医院消毒供应中心。

3．付款方式

合同签订后满6个月及12个月分别支付当期维保费，收到供应商开具的发票后5个工作日内启动付款流程。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．履约时间
签订合同之日起两年。

6.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。

7..其他：

7.1有效供应商如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商；

7.2有效供应商如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。

7.3不接受联合体投标。未尽事项，可另附表格或材料。
	
	

	
	竞标文件
	A、营业执照复印件

	
	
	B、税务登记证复印件

	
	
	C、法定代表人授权书

	
	
	D、主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	
	E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

	
	
	F、诚信声明书

	
	
	G、技术及商务参数响应对照表、报价表

	
	
	I、供应商廉洁承诺书

	
	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026年1 月 6 日 -2026年 1 月12 日 9:00

	
	
	投标截止时间：2026年 1 月 12 日 北京时间 9:10

	
	
	开标时间：2026 年 1月12日9：20（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）

	
	
	各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室   朱老师 收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）

	
	联系方式
	（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 李老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师   

电  话：023-81918679   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

消供中心设备维保服务《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	合计（元）
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件










