重庆市沙坪坝区陈家桥医院
医疗耗材、器械、试剂采购项目询价文件
	要求事项
	内       容

	项目名称
	宫腔镜活检钳、可视喉镜、硬质支气管镜鞘

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业，应提供以下资格证明文件：

1.所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2.投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3.所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4.所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告。

5. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	项目概况及参数要求
	一、概括;
序号
器械名称
数量
单位
单价限价（元）
合计限价（元）
1
宫腔镜活检钳
2
把
1400
2800
2
可视喉镜
1
套
20000
20000
3
硬质支气管镜鞘
3
支
6400
19200
合计总限价（元）
42000
二、参数要求

（一）宫腔镜活检钳参数要求

1. 最大插入部外径φD，标称值：φ3.4，极限偏差：0-0.5

2. 插入部工作长度L，标称值：370，极限偏差：±3％

3. 张开幅度a（°）：标称值：65°，极限偏差：±20％

4. 钳头硬度：钳头经热处理，其硬度为300HV0.2～600HV0.2

5. 表面粗糙度：表面粗糙度Ra值为：钳头部和钳管部≤0.80μm，其余部位≤1.60μm

6. 材质：钳的钳头与人体接触部分所用的材料为05Cr17Ni4Cu4Nb，钳杆与人体接触部分所用的材料为06Cr19Ni10

7. 外观：在内窥镜视场下，手术器械的可见头端部分经过处理，以消除可能存在的定向反射现象;除特殊目的外，外表面没有毛刺等可能引起的伤害存在

8. 开合性能：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者使用的晃动

9. 弹性和牢固性：器械具有良好的弹性和牢固性，没有出现扭曲、开裂或其他永久变形

10. 钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位

11. 耐腐蚀性能：耐腐蚀性能通过YY/T0149-2006中沸水试验法进行试验，符合b级要求

12. 承受反复操作性能：器械承受反复操作20次不破损、断裂

13. 旋转性能：转轮能使器械头端在360°内转动自如

14. 器械可经高温高压方式消毒灭菌

15. 要求能适配我院在用设备：桐庐优视宫腔内窥镜
（二）可视喉镜参数要求
1.适用于临床挑起患者会厌部暴露声门，指引气管插管供麻醉或急救用
2.显示主机
2.1显示屏幕≥3.5英寸，采用防碎保护材质，全视角无眩光

2.2显示主机可前后旋转136°，左右旋转162°

2.3显示主机具备4个物理按键：电源键、菜单键、向上选择键、向下选择键，方便快捷操作

2.4电源键启动后开机仅需3秒即可进入工作界面，开机即可插管

2.5电量低于10%时，屏幕提升电量不足并显示电量消耗进度

2.6显示主机顶部有接口，一个接口可用于三种用途：充电、传输文件、外接HD高清接口显示器

2.7显示主机和手柄一体化设计，避免因频繁分离引起的接触故障

3.镜片
3.1.CMOS摄像头，非光导纤维导光

3.2.200万像素，声门清晰可见

3.3空间分辨率5lp/mm

3.4工作距离30-90mm

3.5视场角61°

3.6光照度1876 lx

3.7镜头防雾功能，无需预热，开机即可插管

3.8重复性镜片采用316医用不锈钢

3.9镜片可重复使用1000次以上

3.10重复性镜片通过IPX8防水等级测试，可浸泡消毒

3.11一台主机适配所有规格喉镜片，包括但不限于：儿童、成人、困难气道等

4.手柄
4.1手柄采用防菌设计

4.2具备拍照摄像一体的功能键，短按拍照、长按摄像，一键记录插管病例

4.3拍照摄像按键也可作为返回键，在子菜单界面中按下即可返回上层界面

4.4电池
4.5可重复充电锂电池，充电次数≥300次

4.6电池容量 ≥ 3200mAh

4.7持续工作时间200min以上

5.电源

5.1电源适配器输入电压100-240V，输入电流0.2-0.1A，输入频率50/60HZ

5.2充电器输出DC5V，输出电流2A

6.环境规格

6.1储存环境：温度-20~55°，湿度10~93%、非冷凝，大气压力70kPa~106kPa

6.2工作环境：温度5~40℃，湿度20~80%、非冷凝，大气压力70kPa~106kPa

7安全标准
7.1电气安全符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000规定

7.2环境要求符合GB/T 14710-2009规定

（三）硬质支气管镜鞘参数要求

1.配置要求
1.1规格：外径14mm, 环形内径13mm，长度43cm，无侧孔，1支

1.2规格：外径12mm, 环形内径11mm，长度35cm，无侧孔，1支

1.3规格：外径10mm, 连续环形内径9mm，长度43cm，有侧孔，1支

2.制作材料：气管镜配套手术器械进入人体内的或与人体紧密接触的所有应用部分金属材料符合YY/T0294.1-2005及GB/T1220-2007

3.表面质量

3.1气管镜配套手术器械吸引管内孔应通畅

3.2器械表面应光滑、平整，无毛刺和锋棱，不得有明显的擦伤、划痕、裂纹和砂眼

3.3器械联结部位应牢固，焊缝平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象

3.4器械表面粗糙度：头部Ra≤0.2μm，钳、管Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm

3.5器械有良好的耐腐蚀性能，符合 YY/T0149-2006 

4.器械性能
4.1 头部应经热处理，硬度320HVo.2～750HVo.2

4.2 钳头两片应相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等现象

4.3 钳头应开闭灵活，不得有卡滞现象

4.4 钳应有良好的弹性，夹持力不得小于10N

4.5 钳头最大张开度不得小于30°


	竞标文件

（竞标文件每一页须加盖公司鲜章） 
	A.营业执照复印件

	
	B.法定代表人授权书

	
	C.主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	D.服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

	
	E.诚信声明书

	
	★F、技术参数响应对照表及器械、耗材图片材料、说明书，药交平台耗材提供药交所价格截图。

	
	G.商务要求响应对照表

	
	H.报价表

	
	I.供应商廉洁承诺书

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	质量标准
	按国家相关标准执行

	无效竞标条款
	A.提交资料内容模糊不清的

	
	B.报价超过最高限价的

	
	C.未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D.未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	其他要求
	1.有效供应商如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商；

2.有效供应商如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。

3.不接受联合体投标。

	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026 年1月 19 日 -2026 年 1月 23 日 9:00

	
	投标截止时间：2026 年 1月 23 日 北京时间 9:10

	
	开标时间：2026年 1月 23 日9:20（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）

	
	各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理办公室  朱老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）

	联系方式
	1.采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：朱老师                  

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

	
	2.需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 李老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

	
	3.监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师   

电  话：023-81918679   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


项目商务要求

1.报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 

1.3成交供应商与医院在重庆市药品交易所按规定流程进行采购及供应。如确认下单时药交所价格下调，则按药交所低价格成交。
2.交货时间

成交后10个工作日内交货并完成设备性能调试。

3.付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满60个工作日支付合同总额的5%。

4.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

6.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.2现场响应：在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

6.3一个月内出现非人为质量问题提供换货。
7.验收方法：

7.1由采购人组织按照本项目的技术参数及要求进行验收。

7.2按照本项目的技术参数及要求进行验收，双方认可后签字。供货方

交付所投器械、耗材时，生产日期为近期新生产的日期。

中标供应商在与采购人签订合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标，本项目不拆包。
法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用器械《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	器械名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

非药交平台器械、耗材填此报价表。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用耗材《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	  耗材、

试剂名称
	规格

型号
	生产

厂家
	注册证号
	挂网编号
	国家项目代码
	医保代码
	数量
	包装单位
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备  注
	1.报价不得超过限价，否则为无效报价。

2.药交平台耗材填此报价表。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件








1

