重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《2026年小型医疗设备遴选》询价采购文件

第一篇  采购项目邀请

| 项目名称 | 2026年小型医疗设备遴选 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 一、项目概括： 序号; 设备名称; 数量; 单位; 限价（元/台）. 1; 病人监护仪; 1; 台; 7200. 2; 输液泵; 1; 台; 4800. 3; 双通道注射泵; 1; 台; 5000. 4; 手摇式三折病床; 1; 张; 2700. 5; 床头柜; 1; 个; 650. 6; 病员陪伴床（椅）; 1; 张; 640. 7; 急救推车; 1; 台; 6900. 8; 治疗推车; 1; 台; 2250. 9; 口服药车; 1; 台; 6900. 10; 检查床; 1; 张; 700. 11; 仪器推车; 1; 个; 1400. 12; 抢救床; 1; 张; 9800. 13; 壁挂式空气消毒机; 1; 台; 3600. 14; 移动式空气消毒机; 1; 台; 4300. 总合计（元）; 56840. 注：本项目限价(总合计）仅作为评标价格，实际结算以需求数量x设备单价为准。. |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业，应提供以下资格证明文件： 1.所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2.投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3.所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4.所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5.所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。 6. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章） | A.营业执照复印件 |
|  | B.法定代表人授权书 |
|  | C.主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | D.服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。 |
|  | E.诚信声明书 |
|  | ★F、技术参数响应对照表、设备说明书（参数）、设备图片等佐证 |
|  | G.商务要求响应对照表 |
|  | H.报价表 |
|  | I.供应商廉洁承诺书 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价： 56840元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费）。 |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 无效竞标条款 | A.提交资料内容模糊不清的 |
|  | B.报价超过最高限价的 |
|  | C.未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D.未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 其他要求 | 1.有效供应商如果参数相同、报价相同，按报名先后顺序，选择先报名的投标供应商作为成交供应商； 2.有效供应商如果价格相同，参数不同，在符合采购文件要求情况下，选择参数更优的投标供应商作为成交供应商。 3.不接受联合体投标。 |
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2026 年1月 27 日 -2026 年 2月 2 日 9:00 |
|  | 投标截止时间：2026 年 2 月 2 日 北京时间 9:10 |
|  | 开标时间：2026 年 2月2 日9:30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。） |
|  | 各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室 朱老师收 电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人） |
| 联系方式 | （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 朱老师 电 话：023-61500030 备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 李老师 电 话：023-81151809 备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 - 监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 - 联系人：熊老师 - 电 话：023-81918679 备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 |

第二篇  项目技术参数要求

- 病人监护仪：限价7200元/台

- 1.监护参数要求

- 1.1具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能

- 1.2支持升级6导、12导联心电监护, 适用于成人、小儿、新生儿的监测

- 2.物理指标要求

- 2.1一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率≥1024*600，支持同屏显示≥8道波形，以同时观察丰富的信息

- 2.2经典飞梭旋钮设计，操作简单

2.3主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率

- 2.4主机配置≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI接口

- 2.5支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等≥5种工作模式

- 3.性能要求

- 3.1界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间

- 3.2心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围≥±800MV

- 3.3具有多导心电监护算法，至少同步分析2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差

- 3.4可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联

- 3.5支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度

- 3.6支持≥29种实时心律失常分析，支持房颤心律失常分析功能

- 3.7监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置

- 3.8支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒

- 3.9无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg

- 3.10无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值

- 3.11实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%

- 3.12 RR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm

- 3.13同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网

- 3.14屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒

- 3.15支持网络防火墙的流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击

3.16设计使用年限≥10年

- 输液泵：限价4800元/台

- 1.屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

- 2.速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）

- 3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）

- 4.输液精度≤±4.5%

- 5.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调

- 6.具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式

- 7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值

- 8.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者

- 9.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg

- 10.具有排气功能，排除管路内的气泡

- 11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液

- 12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调

- 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复

- 14.药物库功能：可存储≥3000种药物

- 15.日志记录：可存储≥2000条操作信息

- 16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量

- 17.电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h

- 18.防尘防水等级：IP44

- 19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带

- 20.通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用

- 21.可加装无线模块，实现无线联网通讯

- 双通道注射泵：限价5000元/台

- 1.注射器规格： 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

- 2.注射速率：

- 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（每级0.1ml/h、1000ml/h以上每级1ml/h）                 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

- 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

- 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

- 3.快速推注：

- 1200ml/h (50ml 注射器)

- 600.0ml/h ( 30ml注射器)

- 399.9ml/h ( 20ml 注射器)

- 300.0ml/h ( 10ml 注射器)

- 4.阻塞报警阀值：

- 高(H)：800mmHg±200mmHg (106.7±26.7kPa)

- 中(C)：500mmHg±100mmHg (66.7±13.3kPa)

- 低(L)：300mmHg±100mmHg (40.7±13.3kPa)

- 5.累计容量： 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

- 6.限制量：   0—9999ml

- 7.精  度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

- 8.报  警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

- 9.至少可以选用13个不同厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）

- 10.阻塞后针筒内压力自动释放

- 11.可记录500条以上（含500条）历史纪录）

- 12.压力限制选择：可选择高（H）、中（C）、低（L）三档，默认为中压（C）

- 13.KVO速率： 0.5ml/h

- 14.电  源：AC220V±22V  50HZ±1HZ ；DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

- 15.功  率：    12VA

- 16.运行环境条件：温度+5℃～+40℃ 相对湿度20%—90% 大气压86.0～106.0KPa

- 17.运输和储存条件：温度-40℃～+55℃ 相对湿度：≤95% 大气压50.0～106.0KPa

- 18.外形尺寸： 349mm(宽)*185mm(高)*128mm(深)

- 19.重  量：3.2kg (不含夹座)

- 20.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备

- 21.IP等级：IP×4（防溅水）

四、手摇式三折病床： 限价2700元/张

1.床体规格：2170×960×500mm±5mm，床面长宽规格：1940×830mm±5mm

2.升降范围：背板0～70°±5°, 腿板0～45°±5°, 小腿板调节高度档位数6级

3.床面动态载荷在承载260kg均布载荷时，病床推拉灵活。床面在承载400kg均布载荷时，床面无明显变形，床面中心变形量≤10mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

4.床框主架边管采用碳钢≥30×60×1.5mm矩管，设双钩引流袋挂钩2个，输液架插座4个，隐藏式餐桌板放置架1个，防撞保护轮4个

5.床面板采用≥1.0mm碳钢冷轧板整体一次性拉伸成型，拉伸深度为≥38mm，床面均布≥80个透气孔，床面四角≥20mm圆角，各棱边采用≥8mm斜面45°过渡倒角，防碰伤身体，各段床面设置≥8条加强防滑筋条

6.背板与升降结构分离式，各床面间连接采用≥6.0mm钢板，外部ABS树脂塑料保护罩；脚段床面设置U型防滑件，避免背板床面升降时床垫滑动

7.病床升降系统丝杆采用双向过摇打滑丝杆装置，配防尘罩，摇手上移印功能标识。额定载荷下负载运行疲劳测试≥10000次应无功能性损伤，且摇手启动力≤50N

8.背段升降结构采用双臂水平滑动转轴，双支撑臂卸力结构，分散背部承重力，减小非均布载荷时的背板变形量

9.折叠护栏有效防护长度应≥1430mm，防护状态时距床面高度应≥350mm, 收折平放后护栏上主管低于床垫≥30mm，铝型材厚度≥1.5mm，立柱≥6根，自锁开关采用ADC12铝合金型材压铸制造，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，护栏外侧配有防撞条；护栏耐用性疲劳测试，在受力下，向下拉力800N,其余5个面拉力500N,立经100小时不会产生永久性变型

10.床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术。（提供电泳喷粉涂装生产线加工设备现场工作图片及购买加工设备发票复印件）

11.床头锁紧结构采用插入式旋转锁紧，床头板由全新料聚丙烯（PP）材料吹塑成型，壁厚≥3mm，内嵌对扣式ABS树脂装饰板，注塑成色，色彩可选，可按要求激光打印标识。（提供第三方检测机构出具的床头壁厚≥3mm第三方检测报告复印件）

12.塑料件经过100小时氙灯老化试验,试验后外观变色﹤2级。（提供第三方检测机构出具的塑料件老化试验检测报告复印件）

13.额定载荷下，刹车锁定状态下床头推手位置施加≥200N病床无位移，在病床床头扶手位置施加500N推拉力，持续30s反复10次，床头无功能性损伤。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

14.床脚配置四只单刹脚轮，脚轮直径125mm，单只动载载重125Kg，静载载重250 Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置

15.配置

15.1床垫1张

15.2餐桌板1张

15.3不锈钢插式输液杆1根

15.4杂物架1个

- 五、床头柜 ：限价650元/个

1.产品规格：460×450×810mm±5mm

2.床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成

3.台面采用工程注塑一次成型，台面围框内嵌≥0.8mm不锈钢面板（非胶粘工艺），围框边缘高于不锈钢面≥8mm。（提供床头柜台面实物照片并加盖供应商公章）

4.柜体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术

5.台面采用ABS注塑一次成型、围框四方紧压不锈钢面板，面板底部激光焊接三只不锈钢加强压条，ABS围框边缘高于不锈钢面8mm

6.抽板、抽屉、柜门均采用ABS树脂一次性注塑成型

7.柜体两侧配有304不锈钢圆钢弯圆而成的可收式毛巾架

8.台面与抽屉之间设置隐藏式拉板，柜体内设置一层隔板

9.柜脚配置4个φ40mm带刹脚轮，方便移动及清洁

六、病员陪伴床（椅）限价640元/张

1.折叠尺寸：820×620×400mm±5mm，展开尺寸：1850×620×400mm±5mm

2.外框架使用φ38×1.2mm精密焊管，采用全自动化弯管机一次性弯圆成型，床面框架均采用φ25×1.2mm焊管，采用焊接机器人以集群焊接

3.陪伴床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术

4.头段床面带半圆孔并具备防夹手功能，方便使用人员安全的收起及放下陪伴床

5.外框架后方采用φ75mm承重脚轮，需要移动时将前立柱轻微抬起即可方便移动，活动座椅下带4只φ50mm塑胶脚轮，可在切换形态时有效降噪

6.床面及护手套采用优质人造皮革并且颜色可选，内部采用高密度泡沫，床头配置有高密度枕头，整床的舒适性更强

7.整床下方设有≥10条的加强筋增加整体的强度，陪伴椅在承载120kg均布载荷时，椅面应无明显变形，陪伴椅不得有翻转现象。椅面中心变形量≤10mm。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

七、急救推车：限价6900元/台

            - 1.产品规格：755×495×950mm(±5mm)

            - 2.技术参数

            - 2.1 台面采用ABS树脂一次性注塑成型，三方边缘凸台高度≥25mm，左右两侧带扶手，台面厚度≥50mm，圆弧过渡，操作台面为≥0.8mm厚304不锈钢油磨抗指纹板

            - 2.2 推车右侧配有侧拉板，增加有效操作面350mm×300mm，侧拉板采用ABS树脂一次性注塑成型,中间凹陷深度≥5mm，壁厚≥3mm，负载≥5Kg。推车侧滑板在均布额定载荷下并持续24h，其形变量不得超过5mm，取消载荷后形变量不大于2mm，且无功能性损伤(提供说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

            - 2.3 额定载荷下车体在10°坡度下脚轮锁定可靠，无倾倒危险。空载情况或在抽屉、台面等部件上添加规定的额定载荷后，分别在普通地胶地面/或水泥地面上分别测试其启动力和0.5m/s速度下的推力，最大值不得超过70N。在与水平面呈10°的倾斜平面上，推车按要求装载额定载荷，刹车处于最不利情况锁定后，推车不得倾倒，推车移动距离不得超过10mm。(提供说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

            - 2.4 抽屉共5个，采用ABS树脂注塑成型，分别二个空间为≥480mm×300mm×74mm、二个空间为≥480mm×300mm×130mm、一个空间为480mm×≥300mm×200mm的抽屉，配有标签牌

            - 2.5 药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条，小药盘可分6×6=36格、中药盘可分6×4=24格，配有标签牌

            - 2.6 抽屉锁采用联动结构所有抽屉可一次性全部解锁、锁定, 采用旋转崩溃锁结构

            - 2.7 抽屉滑轨采用≥16英寸自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能。滑轨负载≥30Kg 启闭≥50000次无功能性损伤

            - 2.8车体立柱采用镁硅铝合金，一次性挤压成型表面经过电泳工艺处理，壁厚≥1.5mm

            - 2.9底板采用ABS树脂一次性注塑成型，底板厚度≥45mm，圆弧设计

            - 2.10 脚轮采用≥φ100mm防缠绕静音双面脚轮，其中2 只双向带刹，单只动载载重≥100Kg

            - 3.配置

            - 3.1 仪器架一件

            - 3.2 输液架一只

            - 3.3 洗手液架一件

            - 3.4 锐器盒架一套

            - 3.5 氧气瓶架一件

            - 3.6 复苏板一张

            - 3.7 垃圾桶二只

八、治疗推车：限价2250 元/台

            - 1、产品规格

            - 规格：735×450×850mm（±5mm）

            - 2、技术参数

            - 2.1 台面采用≥1mm的304不锈钢板

            - 2.2 上下台面采用大型油压机整体拉伸成型，台面中间部分下凹，凹陷深度≥6mm，增加台面板强度的同时防止物品在推动时滑出台面。台面有效使用面积≥670×385mm

            - 2.3 立柱采用φ25×1mm/304不锈钢管，能够有效保证产品的强度

            - 2.4 台面为三层，上下台面三方均设置护栏，车体中层为≥670×390×61mm的不锈钢方框。护栏采用304不锈钢冷拉圆钢模具弯制，护栏直径≥10mm

            - 2.5 推车底部增加H型架，保证产品长久推动永不变形

            - 2.6 推车带双抽屉，单个抽屉容积：300×240×70mm。抽屉采用10吋三节滑轨，抽屉滑轨负载≥30kg，通过加载30公斤情况下启闭≥50000次测试，无功能性损伤

            - 2.7 脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重75Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承，保证脚轮平衡性和稳定性；主架材料采用尼龙（PA6）承载能力强，轮面材料采用TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置

            - 2.8 整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，产品上需有制造商激光标识

            - 3、配置

            - 3.1 2L锐器盒1个、不锈钢挂篮1个

            - 3.2 6L污物桶2个

            - 九、口服药车：限价6900元/台

            - 1.产品规格：755×495×870mm（±5mm）

            - 2.技术参数

            - 2.1 台面采用ABS树脂一次性注塑成型，三方边缘凸台高度≥25mm，左右两侧带扶手，台面厚度≥50mm，圆弧设计，操作台面为≥0.8mm厚304不锈钢油磨抗指纹板

            - 2.2 推车右侧配有侧拉板，增加有效操作面≥350mm×300mm，侧拉板采用ABS树脂一次性注塑成型,中间凹陷深度≥5mm，壁厚≥3mm，负载≥5Kg

            - 2.3 抽屉共6个，采用ABS树脂注塑成型，分别有四个空间为≥480mm×306mm×74mm的抽屉，二个空间为≥480mm×306mm×132mm的抽屉，配有标签牌

            - 2.4 药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，内配可调活动式隔条，药盘可分6×4=24格，配有标签牌

            - 2.5抽屉锁采用联动结构所有抽屉可一次性全部解锁、锁定

            - 2.6抽屉滑轨采用自闭阻尼三节滑轨，具有启始阻尼功能，滑轨行程≥400mm可满足药盘、药品取出

            - 2.7车体立柱镁硅铝合金，一次性挤压成型表面经过电泳工艺处理，壁厚≥1.5mm

            - 2.8底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计

            - 2.9 脚轮采用≥φ100mm防缠绕静音双面脚轮，其中2 只双向带刹，单只动载载重≥100Kg。脚轮有全自由、全锁定两档功能

            - 2.10塑料件经过100h氙灯老化试验，试验后外观变色＜2级。（提供说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

            - 十、检查床：限价700元/张

            - 1.产品规格：1900mm×650mm×650mm±5mm

            - 2.床面主材料采用≥1mmQ235A冷轧板，整体采用数控板料冲剪切割自动化生产线一次性成型
    3.床体钢件金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，管壁内外均有双重涂层防锈
    4.床面额定载荷为≥135kg
    5.四只支撑脚采用≥φ32×1.2mm碳钢焊管，脚架连接管采用≥15mm×25mm×1mm碳钢焊管
    6.四只脚配置胶脚
    7.脚架与台面连接，配拉杆组件紧固
    8.床面垫底面采用多层板或实木板，床面表面采用人造革，内面采用高密度海绵

- 仪器推车：限价1400元/个

1.规格尺寸：600*430*770mm±5mm

2.整体采用不锈钢板制成

3.配置人造胶白色脚轮φ100×M12脚轮4只；其中两只带刹，两只不带刹车

4.柜体有一抽屉，分上中下三层台面；各台面均有护栏

5.车架采用不锈钢管和不锈钢冷轧板制作。支撑管采用直径为≥25mm，壁厚为≥1.2mm的钢管弯管制成

6.上台面与中下台面错位，方便物件放置和拿取

7.抽屉采用不锈钢冷轧板制作，用滚珠式抽屉滑轨滑动

- 抢救床：限价9800元/张

            - 1.推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm,重量≥80KG
   2.床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面两端带推拉扶手，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面带安全带二条固定病人。（提供产品技术白皮书或使用说明书或彩页等相关证明）
   3.护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。（提供产品技术白皮书或使用说明书或彩页等相关证明）
   4.背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作
   5.推床框架采用30×50×1.5mm/Q195焊管，配输液架插座4个，整床金属部件高精度焊接
   6.床架整体升降系统采用三角板（冷轧板冲压成型）平行四边形结构和双向过摇打滑丝杆装置，高低升降行程≥300mm
   7.床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术
   8.下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥45mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm
   9.床体装备独立的中心第五轮，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板
   10.推床配置四只中控脚轮，脚轮直径≥150mm，单只动载载重≥125Kg，静载载重≥200Kg。推床安装中控制踏板，一键操作解锁或锁定。（提供产品技术白皮书或使用说明书或彩页等相关证明）
   11.配置清单
     11.1不锈钢插式输液杆1根
     11.2氧气瓶架1个
     11.3引流袋挂钩4个，额定载荷≥2kg
     11.4安全带2付
     11.5床垫1张

- 壁挂式空气消毒机：限价3600元/台

- （一）技术要求：

- 1.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒

- 2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高

- 3.外观尺寸≤1050×340×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间

- 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害

- 5.整机重量≤17kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所

- 6.额定功率≤54W±5.4W；电源AC220V 50Hz

- 7.等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 8.等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 9.等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

- 10.等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 11.等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 12.等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 13.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 14.设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.002mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- （二）净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 1.对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%

- 2.备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%

- 3.设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%

- 4.设备持续工作1h，对100m3房间悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原 100000 级）的要求

- 5.设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%

- 6.气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%

- 7.气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%

- 8.气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％

- 9.气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％

- 10.设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）

- 11.设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%

- 12.设备持续消毒1h，噬菌体Phi-X174病毒去除率＞99.99%

- 13.产品急性眼刺激试验属无刺激性，一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性吸入毒性试验属于实际无毒，鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果可判定为阴性

- 14.设备持续工作1h，二甲苯净化效率≥98.5%

- 15.设备持续消毒1h，对大肠杆菌、白色念珠菌的杀灭率≥99.9%

- 16.设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%

- 17.设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%

- 18.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率＞99.99%

- 移动式空气消毒机：限价4300元/台

- （一）技术要求：

1.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒

2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高

3.外观尺寸≤500×290×860（mm³），4个万向脚轮，可任意移动

4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害

5.整机重量≤25kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所

6.额定功率≤79W±7.9W；电源AC220V 50Hz

7.等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

8.等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

9.等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

10.等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

11.等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

12.等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

13.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

14、设备持续工作1h，臭氧残留量为0.0002mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

（二）净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1.对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%

2.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%

3.设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%

4.设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%

5.气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%

6.气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%

7.气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％

8.设备在100m³密闭空间内开启60min，空气洁净度达到 8 级（相当于原100000 级）的要求

9.气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％

10.设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）

11.设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%

12.设备持续消毒1h，噬菌体Phi-X174病毒去除率＞99.99%

13.产品急性眼刺激试验属无刺激性，一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性吸入毒性试验属于实际无毒，鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果可判定为阴性

14.设备持续工作1h，二甲苯净化效率≥98.5%

15.设备持续消毒1h，对大肠杆菌、白色念珠菌的杀灭率≥99.9%

16.设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%

17.设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%

18.设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率＞99.99%

第三篇  项目商务要求

1.报价要求

1.1本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

1.3本项目纳入医院器械库房管理，按临床需求配送，并依照医院管理相关规定执行。

2.合同期限

合同签订后1年内按需配送。

3.交货时间

中标供应商收到送货通知后10 个工作日内交货并完成设备性能调试。

3.付款方式

3.1成交供应商按采购人需求交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

3.2成交供应商每次配送均需货票同行，经采购人核对送货清单、验收报告及发票金额无误后，5个工作日启动付款流程，60日内支付合同总额的100%。

4.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过送货日期6个月。

8. 中标供应商在与采购人签订合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                               职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 此表可扩展。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |

技术参数响应对照表

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日