# 重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 竞争性磋商文件

项 目 名 称 ：广域无线移动穿戴式中央监护服务项目

# 采   购   人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

二〇二六年四月

目录

第一篇 采购邀请书	1

一、项目概况	1

二、供应商资格条件	1

三、磋商有关说明	1

四、磋商保证金	2

五、其它有关规定	2

六、联系方式	2

第二篇 项目要求	4

一、项目技术需求	4

（供应商需提供服务总体要求及应用场景承诺函）	4

二、项目技术要求	4

第三篇  商务要求	11

一、项目商务要求	11

二、评选方法及标准	12

三、其他	14

四、供应商提交响应文件	14

五、无效响应	15

六、废标条款	15

七、供应商编制响应文件要求	16

第一篇 采购邀请书

重庆市沙坪坝区陈家桥医院（以下简称：采购人）对沙坪坝区陈家桥医院采购广域无线移动穿戴式中央监护服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、项目概况

| 项目名称 | 最高限价（单价） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广域无线移动穿戴式中央监护服务项目 | 2.5元/小时 | 2年 | 按采购人实际使用时长进行结算 |

- 二、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

无

# 三、磋商有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网（https://www.cqcjqyy.cn信息公开-采购信息）上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件获取时间：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名方式：以投标截止时间前递交密封响应文件到重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科。

（五）响应文件递交开始时间：2026年4月10日北京时间9:30

（六）响应文件递交截止时间：2026年4月 10日北京时间9:40

（七）磋商开始时间：2026年4月 10日北京时间10:00

# 四、磋商保证金

无

# 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

※（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

※（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

# 六、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 余老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师

电  话：023-81918679

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

第二篇 项目要求

★一、服务要求

1.1服务工具配置：按医院科室配套，每一病区配置不少于5台广域无线移动穿戴式终端、不低于1个中心工作站（系统不低于Win7；处理器不低于I5；运行内存不低于8G；存储内存不低于250G）、不低于1个中心监控大屏（尺寸不低于55寸；分辨率不低于4K）。（供应商须提供服务工具配置清单，包含但不限于：品牌、型号、规格、数量。）

1.2供应商负责服务工具及网络的安装、调试，达到正常运行要求，所需的一切易损件、专业工具等均由供应商负责提供，保证采购人正常使用，所需的费用包括在报价总价格中。

1.3工作日定期进行分批服务工具清洗、按服务工具使用人次进行现场消毒、提供服务工具定期保养、对中心工作站及其配件（附件）进行实时维护、对本地存储数据进行协助管理（包括但不限于无限存储空间扩容）及实时记录采购人有关服务工具的升级、定制等需求。

1.4供应商应在服务期内为采购人提供完成本项目的服务工具，服务工具产权不归属采购人，服务期满后采购人应退还服务工具。

1.5供应商应保证配置的服务工具送达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责更换或补齐，由此产生的费用由供应商自行承担。

1.6供应商提供的服务工具及其配件（附件）若为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册与备案管理办法》要求，如果国家有关部门颁布了新的要求或规范，须符合最新要求和规范。

1.7为广域无线移动穿戴式多参数终端监测使用的配件、易损件提供总数不低于3%的备品备件，包括但不限于：背带、导联线、电池、通讯组件、存储卡、屏幕和充电器等。

2.日常使用保障服务

2.1提供7*24小时服务，成交供应商应在接到采购人电话或者书面通知之时起30分钟内到达现场，服务工具问题应在2小时内解决问题，维修工程师应24小时内排除故障，所有维修更换部件2天内到达现场；网络问题在接到采购人电话或者书面通知之时起10分钟内响应，1小时解决网络问题；如因成交供应商响应或维修不及时给采购人造成的损失由成交供应商承担全部责任。

2.2供应商应提供配套完整的服务工具且须配备备用服务工具，保证使用方不因任何意外情况造成使用中断。

2.3供应商对任意情况下包括人为造成的服务工具或配件（附件）损坏，应提供包括但不限于维修、更换（须更换相同品牌型号或优于成交品牌型号的产品）等服务，由此产生的费用由供应商自行承担。

2.4供应商应提供服务工具遗失补全服务，对常规临床场景下造成的服务工具遗失，由供应商进行实时补全数量，保证采购人业务不受影响，由此产生的费用由供应商自行承担。

2.5供应商应保障配套服务工具长期稳定运行，单一工具累计使用时长达到两年应立即进行服务工具更新。所涉及的费用包含在本项目服务费用中。

2.6供应商应保障配套服务工具采集数据准确，单一导联线使用时长达到半年应立即进行更换。

2.7供应商应保障服务环节的安全与稳定，单块电池使用时长达到半年应立即进行更换。

2.8供应商提供其他关联配件生命周期管理需求定制服务，可定制相关配件的生命周期管理。

2.9供应商应提供与本次服务相关的咨询服务，且提供现场技术操作培训，保证使用人员正规操作服务工具的各种功能。

2.10供应商提供的服务工具与服务未达到采购文件、行业规范、合同约定等规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.11本次服务应用于医疗临床的权益归于采购人，因成交供应商的服务工具质量及系统问题导致监测数据错误或不完善而造成的问题或纠纷，均由成交供应商承担全部责任。

2.12按实际使用要求，配置使用产品所需的易损件包括服务工具背带等，必须满足临床使用需求。

2.13根据实际网络情况，对运营商网络表现不足以支撑应用的区域进行区域Wi-Fi安装覆盖服务，并由成交供应商提供Wi-Fi运行与维护服务。

2.14供应商具备将所提供的服务工具接入医院内部网络能力，解决和内部网络对接的链路和设备，配合实现医院电子病历五级与互联互通四甲评审要求。供应商提供的接口、接口再开发、接口调试费用包含在本项目服务费用中。

3.远程服务

3.1提供远程安装客户端、排查解决客户端使用问题。

3.2提供远程技术操作培训。

3.3提供在平台内建立医院、科室等组织自定义服务。

3.4提供远程遥控测量血压服务，可通过PC端与移动端远程遥控开展实时血压测量，支持一键测量病区内所有患者血压。

4.转诊、会诊支持服务

4.1转诊支持服务，在患者转诊的救护车转运、移动等行为中持续提供支持服务，并在转诊的起点与终点提供异地同屏监护服务。

4.2会诊支持服务，在会诊的发起点与接收点提供异地同屏监护服务。

4.3转诊中连续监护，在转诊的全过程中，可通过手机移动端实时查看转诊中实时数据。

4.4在转诊的终点，可通过客户端或后台自行切换患者所属医院或科室。

4.5在转诊的终点，可通过人工客服实时切换患者所属医院或科室。

5.应用场景

5.1支持在转运中进行移动监护的应用场景。

5.2支持数据不间断连续监护的情况下进行监护权限转移：在院内如科室A-科室B、病区a-病区B间的监护关系、监护权限转移；在院期间患者监控数据不间断的流转。

5.3在监控过程中对有离院监护需求的患者，在离院后也能持续不间断的连续监控患者生命体征监护。

5.4通过生命周期管理系统可按医院需求，分级查看全院、科室的终端使用情况统计。

（供应商在响应文件中需提供应用场景承诺函）

二、技术要求

1.平台功能要求

1.1广域网络平台系统支持移动多参数监护终端（心电图、心率、血氧饱和度、脉率、血压、呼吸率）实时监护、移动血压实时检测功能。区域化统计管理均满足实时、异地、多屏、同步显示与管理（全国范围内）。

1.2平台服务器系统具备移动多参数监护终端直接接入能力，全程实现高效实时并发通信处理能力及稳定性，采用数据库集群进行信息交换，具备检索能力、数据备份容灾功能。

1.3支持全局身份认证中心、用户注册服务、单点登录服务、身份认证安全等基础功能，实现多级医生账号管理员账号的登录接入管理及身份认证，并支持对配套移动监护设备接入管理、提供设备信息管理、身份认证、设备编码分配及管理。

1.4实现一对多的多级实时通信中心，按系统设定权限管理关系建立单个终端到一个及以上医生管理端的远程实时通信和管理。支持监护终端、医生管理端、系统超级管理端的实时通信业务处理。处理各个客户端和终端的请求，按权限转发终端采集的监护数据到相应的监护工作站。

1.5提供软件接口可完成如下主要功能：用户身份认证、终端设备认证、根据权限获取医院列表、获取医院详细信息、获取医院控制关系、获取终端列表、获取病人列表、获取病人历史检查数据列表、分时间段获取病人报告列表、获取病人数据文件、获取病人报告文件、根据条件获取病人详细信息等。

1.6医院信息集中管理：对医院进行新增、删除、修改、禁用操作。

1.7医院下属的科室、病区进行管理：包括新增、删除、修改、禁用操作。

1.8医院下属的子医院管理：按照用户设置控制关系，并建立子医院列表，可以进行新增、删除、修改等操作并划分控制权限级别。

1.9管理员权限管理：动态添加权限，并且对管理员、各级行政部门、医生端进行权限划分；管理用户密码等。

1.10历史信息管理：对禁用操作的数据能进行恢复。

1.11日志管理：记录系统日志以及用户操作日志，精确记录数据变化过程。追踪操作，定位到具体用户及IP地址。

1.12病人信息：可在录入信息的节点查询病人信息，并且可以实时查看对应的监护数据。

1.13移动多参数监护终端设备管理：按照终端分类和流水号管理终端编号，可以新增、删除、修改操作，并且绑定医院操作。

▲1.14移动多参数监护终端设备使用时长统计：按科室、全院提供终端设备使用时长的统计。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

1.15支持通过客户端或移动端APP远程控制，远程配置配套移动血压仪定时段自动采集，特定时间点自动采集的功能。

2.平台数据服务要求

2.1提供移动通讯网络运营商数据传输通讯流量（物联网专网SIM卡4G/5G服务），必须满足采购人数据传输要求且不限制时间，提供其他路由的冗余传输数据通道，以保证实时数据通道畅通。

2.2数字医疗平台提供云数据管理服务，支持对采购人使用范围内所有服务工具产生数据进行使用统计与使用管理、系统权限划分、系统多级认证等。

2.3提供并支持多种类型的互联网数据查看，包括不限于PC端，手机移动端（Android、iOS、HarmonyOS等）实时数据查询服务。

2.4提供本地数据储存服务，在每个监护中心建立本地存储，存储不限量的历史患者数据备份备查。

2.5根据临床授权提供个人数据查看服务，患者或患者家属在获得临床授权的情况下，可通过对应的APP或账号实时查看患者多项监护数据。

3.移动穿戴式多参数监护终端技术参数

3.1终端支持心电、心率、脉率、血氧饱和度、呼吸率多个参数的监护。

▲3.2终端本机内置SIM卡槽，支持使用SIM卡实现远程实时监护。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

3.3终端为便携穿戴式终端，采用电池供电，终端体积≦15cm×10cm×4cm，重量不超过500g（含导联线）。

3.4终端采用充电电池供电，工作续航时间（单一电池）≧24小时

4.移动穿戴式多参数监护终端功能要求

4.1通过运营商移动通讯网络，可7*24小时不间断无线广域数据实时传输与监护。

4.2终端支持采用运营商的广域无线移动通讯网络（4G/5G）进行实时数据传输，采用广域无线移动通讯网络进行传输时不借助第三方智能设备或配件（如：手机，平板，PC，外接插件等)进行中转，同时支持Wi-Fi无线局域网，支持移动通讯网络与Wi-Fi无线局域网的自动智能切换和自由手动选择。

4.3具备终端遥控功能，具备蓝牙连接能力，支持关联移动血压终端进行数据同步。

5.移动穿戴式多参数监护中央站功能要求

▲5.1支持心电、心率、脉率、血氧饱和度、呼吸率多个参数远程实时监护、配合远程血压可生成连续24小时血压趋势变化等生理指标报表，可24小时不间断无线远程数据实时传输与监护，在工作站电脑、移动工作站平板电脑和医生手机端均能实时异地同步数据显示，支持工作站电脑、移动工作站平板电脑端报告下载。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

5.2支持通过客户端或移动端APP远程控制配套移动血压仪采集，能远程配置定时段自动采集，特定时间点自动采集；配套移动血压仪绑定多参数监护终端作24小时血压趋势变化精准校正，也可出具符合标准要求的动态血压报告单独使用。

5.3中央监护客户端具有报警提示功能，系统自动生成多参数监护报告和动态血压报告功能。

5.4支持多用户、多节点、多个会诊单位开展异地（全国范围）多屏实时同步显示与监护功能。

5.5支持医院多结点一体化和分区进行科室管理、病区管理、设备管理功能。

▲5.6监控端同时具备固定工作站（台式电脑）和移动工作站（手机，平板）均可实现实时远程多参数监护及远程控制血压参数实时采集。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

5.7监护工作站支持通过有线网络或广域无线网络（5G）开展区域监护的能力。

5.8支持终端在病人开展监护中，进行病区间、科室间的转移，支持病人科室间无缝转运，数据传输与监护不中断。

▲5.9支持手术患者术前病房监护、转运监护的数据一致性；支持手术患者术后麻醉复苏监护、转运监护、病房监护的数据一致性，支持在科室交接过程中由操作人员通过配套移动端APP扫描终端条形码可完成科室监护关系转换。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

5.10支持病人在监护不中断的情况下，通过医护手机端转运APP扫描终端条码操作进行监护关系的转换，即监护关系由区域A调整为区域B。

▲5.11客户端支持在PC及云电脑上进行部署，支持集群化管理与远程维护。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

6.管理功能要求

6.1满足医院、使用科室对服务工具生命周期的管理需求，提供包括服务工具、配件（附件）的生命周期管理数据。

6.2服务涉及的服务工具、配件的使用时长可动态实时数据显示，实时查询全局服务工具使用情况统计与配件有效使用时长，也可独立查询某一特定服务工具实时使用情况。

6.3生命周期管理服务满足服务工具与配件的有效性比对，包括：实际使用时长、有效时长。涉及配件包括：导联线、电池、通讯组件、存储卡、液晶屏等。

6.4提供手机APP生命周期管理服务，实现移动查询与管理。

6.5提供数据接口，向医院管理方对应质量管理系统推送生命周期管理数据。

6.6提供统计及提示数据，提示采购人并告知服务方进行对应的维护与配件更换。

▲6.7服务使用涉及的医学装备的出厂批次及合格证纳入系统管理；生命周期各阶段满足动态系统管理；涉及的配件的生命周期满足动态系统管理；涉及的所有配件纳入系统动态管理。（供应商在响应文件中提供说明书或截图或彩页予以佐证。）

6.8服务涉及的服务工具、配件（附件）的使用时长可动态实时数据显示，实时查询全局服务工具使用情况统计与配件（附件）有效使用时长，也可独立查询某一特定服务工具实时使用情况。

6.9医学装备使用有效期的临期和到期时系统有相应提示。

6.10按医院要求提供可限时开放的生命周期管理平台端口，满足国家药监局监督飞行检查实时调用相关数据要求。

6.11支持对提供的所有设备进行统一管理，以便开展维修、维护、设备借用、临时新增使用等情况。

第三篇  商务要求

一、项目商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：成交供应商在采购合同签订之日起10个工作日内交货，送货上门并安装调试完成。

2、交货地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。

3、验收方式：

（1）安装调试完成后5个工作日，采购人组织验收。

（2）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费、采购代理服务费等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商应按照报价表格式填写。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证

（1）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求与采购文件要求相符。

（2）自验收合格之日起，中标供应商提供的设备出现故障由中标供应商自行维修及更换。

（3）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2、售后服务

（1）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（2）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（四）付款方式

每月根据上月实际使用情况为依据进行结算一次。付款前成交供应商向采购人开具相应金额发票，采购人以转账方式向成交供应商支付上月费用。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）培训

成交供应商须提供对系统的操作进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

二、评选方法及标准

综合评审法。供应商须按照采购文件的格式要求制作响应文件，并完全满足采购文件中资格、技术、商务的要求，在满足条件的供应商中选择报价最低的成为成交供应商。资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库[2022]3号)”执行。

2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、项目技术需求”和“四、项目商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

- 评审标准如下：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（40%） | 40 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评审基准价/最后报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分（53%） | 53 | 1.基础分：供应商产品的技术参数完全满足采购文件要求的得40分。扣分条款： （1）重要技术参数“三、项目技术需求”中带（▲）号标注的部分达不到采购文件要求的，每负偏离1条技术要求在起评分上扣5分，扣完为止。 （2）一般性技术参数“三、项目技术需求”中非（▲）号标注的部分达不到采购文件要求的,每负偏离1条在起评分上扣3分，扣完为止。 | 注:本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑洞、常识错误、相关内容并不适用本项目特性,非专门针对本项目制定方案、方案中提出的措施不利于本项目目标实现等任意一种情形。 |
|  |  |  | 2.服务方案（13分） 供应商对本项目提供项目服务方案，内容包含但不限于: （1）项目实施方案 （2）应急措施方案 （3）技术支撑方案 以上方案内容不存在瑕疵得13分;方案内容存在1处瑕疵得8分;方案内容存在2处瑕疵得4分。方案内容存在3处及以上瑕疵，或未提供方案，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（7%） | 7 | 1.企业实力（3分） 供应商具备有效的： ISO27001信息安全管理体系认证证书 ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 ISO 9001质量管理体系认证证书 每具备一个得1分，最多得3分，未提供不得分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | - 人员（4分） - （1）投标人拟派1名项目经理具备： - 中华人民共和国人力资源和社会保障部/信息系统运维管理工程师(高级)； - 中国电子技术标准化研究院/IT服务项目经理； 提供一个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （2）投标人拟派的项目技术人员具备： - 中国电子技术标准化研究院/IT服务工程师 - 和中国信息安全测评中心/注册信息安全管理人员 提供一个得1分，最多得2分，不提供不得分。 | 提供相关人员证书复印件，以及投标人为其在2024年任意一月缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。 |

三、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

（三）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

四、供应商提交响应文件

（一）供应商于采购项目截止日9:30前将投标文件递交到重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公楼 采购管理科 朱老师处，联系电话：023-61500030。

（二）响应文件份数、签章、密封、装袋要求：

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子档一份（PDF电子档U盘一份）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

3、四份响应文件包装在一起（装成一袋），装袋的封面上应注明“项目名称、供应商名称、响应文件”字样。包装封口处进行密封。

五、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按采购文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

六、废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

# 七、供应商编制响应文件要求

封面：

响应文件

项 目名 称：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

年   月   日

目 录

（编制对应页码，格式自定）

# 一、报价

（一）报价表

项目名称：

| ## 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| ## 投标报价（元/小时） |  |
| ## 备注：按采购人实际使用时长进行结算。 |  |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

# 二、技术部分

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）技术响应偏离表

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“三、项目技术需求”中所有内容进行比较和响应；该表按照采购文件中技术需求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其他技术资料（格式自拟）

# 三、商务部分

（一）商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“四、项目商务要求”中所有内容进行比较和响应；该表按照采购文件中商务要求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其他商务资料（格式自拟）

四、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

# 五、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购单位名称)：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

致：                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）

电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

# 七、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

# 八、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）