重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《医用冰箱》询价采购文件

	项目名称
	 医用冰箱

	项目概况
	医用冰箱  3台   详见技术参数

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件：

1、所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2、投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3、所投产品有效的《医疗器械注册证》。

4、所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。

5、所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。

6、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	竞标文件

（竞标文件每一页须加盖公司鲜章) 
	A、营业执照复印件

	
	B、税务登记证复印件

	
	C、法定代表人授权书

	
	D、主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

	
	F、诚信声明书

	
	★G、技术参数响应对照表、设备说明书（参数）、设备图片等佐证

	
	H、商务要求响应对照表

	
	I、报价表

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	最高限价
	综合总价限价：25000元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费）

	质量标准
	按国家相关标准执行

	质 保 期
	质保期不低于24个月，设备终身维护。

	验    收
	由业主组织验收：

中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格：

1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；

2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式；

3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，此次中标将自动作废。


	工    期
	成交后7日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。

	售后服务
	质量保证期内服务要求：

1、生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

4、一个月内出现非人为质量问题提供换货。

5、提供备用器械。

6、质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

	踏勘现场
	自行与业主联系

	无效竞标条款
	A、提交资料内容模糊不清的

	
	B、报价超过最高限价的

	
	C、未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	付款方式
	成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。

	其他要求
	1.不接受联合体投标。

2.本项目不接受进口产品投标。
3.本项目不拆包。

	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026 年4月 22 日 -2026 年 4月 28 日 9:00

	
	投标截止时间：2026 年 4月 28日 北京时间 11:00

	
	开标时间：2026 年 4月 28日15:30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）

	
	各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   朱老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）

	联系方式
	（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 余老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 

监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师   

电  话：023-81918679   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


设备规格参数及要求

一、医用冰箱    ≥ 600L    1台   限价13000元
1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

2、样式：立式，双门

3、有效容积≥600L

4、箱内温度范围：2～8℃

5、箱体外壳材料：预涂板

6、内胆材料：预涂板

7、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡

8、采用无氟制冷剂

9、温湿度控制：高精度微电脑温湿度控制系统，温度适用范围在2℃～8℃范围内，显示分辨率0.1℃；湿度显示分辨率1%RH

10、采用外置ABS把手符合人机工程学，单手可实现开关门

11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色

12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、高湿报警、低湿报警

13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次

14、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全

15、采用翅片蒸发器

16、强制风循环，箱内多个出风口

17、采用高性能保温材料

18、采用进口品牌高效压缩机

19、整机低噪音运行，且配置了减噪措施

20、镀膜玻璃门，防凝露

21、标配：温、湿度记录+USB接口

22、产品无霜设计，热气化霜冷凝水自动蒸发，便于日常维护

23、配置 LED 照明系统

24、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块

25、配置4层8个高度可调浸塑搁架

26、安全门锁设计，防止随意开启

27、箱体底部配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放

二、医用冰箱  ≥330L    2台  合计限价12000元
1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz

2、样式：立式，单门

3、有效容积≥330L

4、箱体材料：喷涂钢板

5、内胆材料：高光HIPS

6、保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡

7、箱体发泡层厚度35mm

8、双温区：冷藏温度2~8℃（可调），阴凉温度8~20℃（可调）

9、温湿度LED显示：温度、湿度双数字显示，显示分辨率0.1℃

10、电子温控器功能：温度控制、湿度显示、阴凉/冷藏模式切换、灯光开关控制、时间调节设定、USB数据导出

11、采用名牌国产压缩机

12、采用碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保

13、采用低噪音大风量风机，箱内温度均匀稳定

14、采用翅片式蒸发器

15、标配停机间歇自动化霜功能

16、标配独立机械门锁

17、多种报警功能：高低温报警、高湿报警、低湿报警、传感器故障报警

18、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、故障码显示报警

19、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行

20、电加热玻璃门：塑料门框、内嵌把手、电加热防凝露

21、配置LED照明灯

22、配置USB数据导出接口，可导出温度、湿度记录数据，导出PDF文件格式。

23、配置1个独立温度测试孔，便于检测箱内温度

24、配置4个可移动搁架，带标签卡，样品分类管理

25、配置2个万向轮、2个定向轮、2个底脚支撑，便于移动和安放

26、整机低噪音运行，噪音≤40db(A) （声压）

法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后7日内交货并完成设备性能调试、培训工作。
付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。
6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。
9. 本项目不接受联合体投标。本项目不拆包。
重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件








1

