 重庆市沙坪坝区陈家桥医院

CT机房、乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设施

采购询价文件
	服务需求
	需求内容
	备注

	项目概况
	项目名称：

CT机房、乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设施

限价：

本项目总限价：195000元。
	

	资质条件要求
	一、参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件：

1．投标供应商具有有效的《营业执照》。

2．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）：

2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

二、特定资格条件：

1.提供有效期内营业执照，营业执照经营范围内需含射线防护工程或射线防护设备或射线防护材料的生产销售及安装。

2.提供的铅板或铅玻璃需具有“第I类医疗器械生产企业备案凭证”。

3.具备 CMA 资质的放射防护检测机构出具的《防护涂料板》、《铅板》、《铅玻璃》或《铅钢复合板》等主要材料的检测报告。

4.具有第三方检测单位出具的铅玻璃透光度不低于85%的检测报告。


	

	服务内容

、

技术要求

、

质量
	服务内容

我院放射科改造项目拟规划建设 CT 机房1间、乳腺钼靶机房1间。经现场实地勘测，结合临床诊疗实际及放射防护相关规范要求，形成本防护制品及配套设施实施方案，项目所需具体材料详见附件1射线防护制品及配套设施。

二、技术要求

1.防辐射铅玻璃材质：

1.1符合GBZ/T184-2006标准的医用诊断X射线防护玻璃板，高铅光学玻璃材质 ；

1.2光学性能：透光度≥85%，无气泡、无杂质、无划痕，视觉通透无畸变； 

1.3规格：可按机房观察窗尺寸定制，厚度公差±0.5mm，边缘做磨边处理； 

1.4检测要求：具备第三方检测机构出具的透光度及防护性能检测报告。 

2.防辐射铅门 

2.1 采用密度11.37g/cm³、纯度≥99.994% 的国标一级防护铅板，无氧化、无杂质，整体压制成型，门体无打孔、无钉接，保障全域防护性能；

2.2 门体结构：采用整体框架结构强度高、重量轻，长期使用不易变形；

2.3表面饰面：门体、门框表面采用1.2mm厚磨砂不锈钢板饰面，美观耐用、易清洁；

2.4开启系统：电动推拉门配套专用重型电动系统，支持遥控、墙面面板按钮双控制，配备红外线防夹、过载保护功能，上悬挂式安装，运行平稳无噪音；平开门配套专用静音五金件，开启灵活无卡顿；  

2.5 检测要求：具备第三方检测机构出具的防护性能检测报告 ； 
3.防护板顶：采用专用固定工艺，防护板拼接处采用铅板搭接处理，搭接宽度≥50mm，搭接处无缝隙，杜绝射线泄露；
4.铅玻璃套、铅门套：采用1.2mm厚磨砂不锈钢板饰面，美观耐用、易清洁；配套对应规格的防护铅内衬，铅当量与对应门体 / 观察窗完全一致，与主体制品无缝适配，安装后无凸起、无缝隙 ；

5.电动系统：采用重型电动系统与传动系统，适配防辐射门专用工况，运行稳定，使用寿命长，具备防夹、过载保护、手动应急开启功能。

三、核心防护制品质量技术标准

1.《医用X线诊断放射防护要求》即(GBZ130-2020)

2.《医用诊断X射线防护玻璃板》即(GBZ/T184-2006)
四、现场勘察
参与投标供应商如需现场勘察，投标人需携带公司授权书方可来医院现场踏勘，了解医院详细需求及现场情况，否则因投标人未现场踏勘造成后期的一切后果及损失由投标人自行负责，现场踏勘时间：2026年9月           21日下午14：30-16:00，逾期不予受理。联系人：黄老师，电话：023-81151809，地点：重庆市沙坪坝区陈东路17号。
	

	商务要求
	一、

项目

人员

要求
	为本项目提供具备服务能力的工作人员。

1.项目拟派安装人员数量≥2人。项目成员需持有：焊工须持有焊接与热切割作业证，电工需持有电工证。（拟派成员非采购人同意，成交供应商在本项目实施过程中不能任意调整，提供拟派项目成员在供应商购买的可查核的社保证明资料或提供承诺函，并加盖供应商鲜章；提供承诺函的成交供应商，中选后在签订合同时，须提供上述资料原件查验，如不能提供，将被取消中选资格）。


	

	
	二、

工期、质保期验收方式及售后服务等
	1.工期：自本合同签订之日起 30 日内完成 CT 机房及乳腺钼靶机房射线防护设施的安装工作。因不可抗力或我院原因导致工期延误的，工期相应顺延。
2.质保期：合同签订之日起两年。

3.保修期内免费上门维修。保修期后上门维修只收取配件成本费。

4.维修服务电话2小时响应，维修工作人员24小时内到达现场。

5.免费培训院方工作人员日常使用及维护。  

6.验收方式：采购人委托第三方按国家放射防护相关规范要求进行验收。以验收报告符合要求为验收合格。
7.产品检测责任：供应商须保证所投产品质量、施工工艺满足国家放射防护相关规范要求，如因供应商产品本身质量或施工工艺原因造成第三方防护检测不合格，全部整改、复检相关费用由供应商自行承担，供应商必须完成整改直至取得射线防护检测合格报告。


	

	
	三、

报价

要求
	一、本项目为人民币报价，不得超过限价。响应供应商须一次报出不得更改的价格。
二、本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含但不限于：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 
三、因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
	

	
	四、

付款

方式
	成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经第三方检测合格并出具报告后，采购人通知成交供应商开具发票，采购人根据项目实施情况在收到发票日起5个工作日启动付款流程支付合同总额的95%。验收合格2年后，5个工作日启动付款流程支付合同总额的5%。
	

	
	五、

知识

产权
	采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
	

	
	六、

其他
	本项目不接受联合体投标。本项目不拆包。
	

	
	
	未尽事项，可另附表格或材料。
	

	竞标文件
	A、营业执照复印件
	

	
	B、法定代表人授权书
	

	
	C、主要资格要求中要求的资质证书复印件
	

	
	D、服务承诺（包含售后服务、服务期、质保等及其它优惠条件）。
	

	
	E、诚信声明书
	

	
	F、技术及商务参数响应对照表、报价表
	

	
	I、供应商廉洁承诺书
	

	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026 年 9月 20 日 -2026 年9月 24 日10:00
	

	
	投标截止时间：2026 年 9 月 24 日 北京时间 10:00
	

	
	开标时间：2026 年9月 24 日11：30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）
	

	
	各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科  朱老师收  电话61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）
	

	联系方式
	（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 余老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 

监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：谢老师   

电  话：023-81151806   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


	


附表1：

射线防护制品及配套设施

乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量
	铅当量
	备注

	1
	防辐射铅玻璃
	800×600×18mm
	张
	1
	≥3.5mmPb
	原有设备利旧，需拆装

	2
	铅玻璃防护套
	800×600mm
	个
	1
	配套
	观察窗安装专用配套件

	3
	不锈钢平开式防辐射铅门
	1200×2200mm
	㎡
	1
	≥2mmPb
	原有设备利旧，需拆装

	4
	不锈钢铅门套
	1200×2200
	个
	1
	≥2mmPb
	铅门配套安装构件

	5
	在红砖墙基面上实施硫酸钡涂层
	定制尺寸
	㎡
	约55
	整体铅当量≥2mmPb
	机房整墙射线防护，配套矩管龙骨支撑框架，涂抹层厚度≥40mm

	6
	门机连锁系统
	/
	套
	1
	/
	按标准,门机连锁、灯机连锁

	7
	警示红灯(工作中字样)和警示标志
	/
	套
	1
	/
	含 “工作中” 红色警示灯、标准化放射警示标识


CT机房射线防护制品及配套设

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量
	铅当量
	备注

	1
	防辐射铅玻璃
	1500×900×20mm
	张
	1
	≥4mmPb
	观察窗专用，透光度≥85%

	2
	不锈钢电动推拉式防辐射铅门
	1800×2400mm
	樘
	1
	≥4mmPb
	原有设备利旧，拆装

	3
	不锈钢平开式防辐射铅门
	1000×2200mm
	樘
	1
	≥4mmPb
	原有设备利旧，拆装

	4
	不锈钢铅门套
	1800×2400
	个
	1
	≥4mmPb
	安装专用配套件

	5
	不锈钢铅门套
	1000×2200
	个
	1
	≥4mmPb
	安装专用配套件

	6
	防辐射门专用电动系统
	/
	套
	1
	配套
	含遥控、墙面按钮、红外防夹功能

	7
	铅玻璃防护套
	1500×900mm
	个
	1
	配套
	观察窗安装专用配套件

	8
	在红砖墙基面上实施硫酸钡涂层
	定制尺寸
	㎡
	约90
	整体铅当量≥4mmPb
	机房整墙射线防护，配套矩管龙骨支撑框架，涂抹层厚度≥60mm

	9
	防护板顶
	定制尺寸
	㎡
	约40
	≥3mmPb
	机房顶板整体防护，含方管架（矩管龙骨）

	10
	门机连锁系统
	/
	套
	2
	/
	按标准,门机连锁、灯机连锁

	11
	警示红灯(工作中字样)和警示标志
	/
	套
	2
	/
	按标准

	12
	乳腺机房/CT机房
	垃圾清理费
	/
	/
	/
	/

	13
	乳腺机房/CT机房
	打围费
	/
	/
	/
	/

	14
	乳腺机房/CT机房
	运费
	/
	/
	/
	/

	15
	乳腺机房/CT机房
	铅门拆装费
	/
	/
	/
	


法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

CT机房、乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设施

《总报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	点位名称
	报价（元）
	备注

	1
	CT机房射线防护制品及配套设施
	
	

	2
	乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设施
	
	

	报价合计小写（元）
	

	报价合计大写（元）
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

CT机房射线防护制品及配套设施《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格，此表可扩展。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

乳腺钼靶机房射线防护制品及配套设施《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格，此表可扩展。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件










